**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка газоанализаторов в 2023 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: до 01.02.2023 г.

Базис поставки: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «А» (14 этаж)

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоанализатор переносной четырёхкомпонентный | шт. | 3 |
|  | Газоанализатор переносной двухкомпонентный | шт. | 38 |

* Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лот является делимым. Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру МТР, указанную в требованиях к предметам оферты, так и на часть номенклатурных позиций МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты по позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Опцион составляет: + 100 % / - 100%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

**2. *Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Газоанализатор переносной четырёхкомпонентный**  ***Рабочий диапазон температур:****от -45°С до +50°С*  ***Взрывозащита****:* 1 Ex d ia IIC T4 Gb X  ***Защита от пыли и влаги:*** *не ниже* *IP66*  ***Сигнализация****: Световая, звуковая, вибрационная*  *Автоматическая настройка нуля при включении прибора.*  ***Корпус:*** *Прорезиненный ударопрочный полимер.*  ***Питание:****от заряжаемой литиевой аккумуляторной батареи.*  ***Время автономной работы:*** *не менее 18 ч.*  ***Время установления показаний:*** *не более 45 сек.*  *Одновременное измерение концентрации содержания углеводородов (мг/м3), кислорода (% об.), оксида углерода (мг/м3), сероводорода (мг/м3)*  ***Диапазон измерений:*** *кислород (0-30% об.), сероводорода (0 - 60 мг/м3), оксида углерода (0-400 мг/м3), углеводороды (0-7000мг/м3)*  *Прибор должен иметь свидетельство о поверке действительное до ноября 2023 года.* | Копия паспорта  Копия сертификата соответствия ТС ТР 012/2011, декларация/сертификат соответствия ТС ТР 020/2011,  Свидетельство о поверке | Да / Нет | Да |
|  | **Газоанализатор переносной двухкомпонентный**  ***Рабочий диапазон температур:****от -45°С до +50°С*  ***Взрывозащита****:* 1 Ex d ia IIC T4 Gb X  ***Защита от пыли и влаги:*** *не ниже* *IP66*  ***Сигнализация****: Световая, звуковая, вибрационная*  *Автоматическая настройка нуля при включении прибора.*  ***Корпус:*** *Прорезиненный ударопрочный полимер.*  ***Питание:****от заряжаемой литиевой аккумуляторной батареи.*  ***Время автономной работы:*** *не менее 18 ч.*  ***Время установления показаний:*** *не более 45 сек.*  *Одновременное измерение концентрации содержания углеводородов (мг/м3), сероводорода (мг/м3)*  ***Диапазон измерений:*** *сероводорода (0 - 60 мг/м3), углеводороды (0-7000мг/м3)*  *Прибор должен иметь свидетельство о поверке действительное до ноября 2023 года.* | Копия паспорта  Копия сертификата соответствия ТС ТР 012/2011, декларация/сертификат соответствия ТС ТР 020/2011,  Свидетельство о поверке | Да / Нет | Да |
| 1. 5. | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленный не ранее 01.11.2022 | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Наличие свидетельства об утверждении типа измерений | Копия свидетельства | Да/Нет | Да |
| 1. 7. | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки.  Копия действующего договора с заводом-изготовителем на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 6 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 7 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис.

И.о. Руководителя ответственного подразделения

Начальника ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)